## Slide 1: راهنمای ونتیلاتور Respina- P1

## Slide 2
مقدمه (نگاه کلی به دستگاه)
آماده سازی و نحوه کار با دستگاه
تنظیمات دستگاه
اصول تنفس دهی
پارامترهای اندازه گیری شده
مانورهای تنفسی
آلارم های دستگاه
نگهداری دستگاه
عیب یابی
فهرست مطالب

## Slide 3
Alarm
Alarm
Silence
Manual
O2 100%
Standby
Home
Rotary
مقدمه (نگاه کلی به دستگاه)

## Slide 4
اجزای دستگاه
کانکتور شبکه

## Slide 5
اکسسوری ها
فلو سنسور بازدمی
سنسور اکسیژن
دیافراگم شیر بازدمی
باتری

## Slide 6
ست تنفسی
Humidifier
محفظه Humidifier
HME
نبولایزر
فیلتر بازدمی
ترالی
نگهدارنده لوله های تنفسی
اکسسوری ها

## Slide 7
نگهداري و کار با ونتيلاتور فقط بايد توسط افراد آموزش ديده انجام شود.
براي جلوگيري از خطر ايجاد شوک الکتريکي، از منبع برق داراي زمين حفاظتي استفاده کنيد.
از ونتيلاتور در محيط تصوير برداري مغناطيسي(MRI) استفاده نکنيد.
از ونتيلاتور در محفظه با فشار بالا استفاده نکنيد.
عمر مفيد دستگاه، 10 سال است. کاليبراسيون دوره اي براي دستگاه هر سال يک مرتبه و يا در مواقع لزوم توصيه ميشود.
هشدار

## Slide 8
مقدمه (نگاه کلی به دستگاه)
آماده سازی و نحوه کار با دستگاه
تنظیمات دستگاه
اصول تنفس دهی
مشخصات فنی
دیاگرام نیوماتیک
پارامترهای اندازه گیری شده
مانورهای تنفسی
آلارم های دستگاه
نگهداری دستگاه
عیب یابی
فهرست مطالب

## Slide 9
برق شهر
  100-240 VAC
  فرکانس 47-63 Hz
  استفاده از کابل برق داراي زمين حفاظتي
باتری
  امکان کارکرد دستگاه تا 5 ساعت
آماده سازی و نحوه کار با دستگاه

## Slide 10
منبع هوا
محدوده فشار مجاز منبع هوا:2.4-6 bar فقط هوای فاقد روغن پزشکی
منبع اکسیژن
محدوده فشار مجاز منبع اکسيژن:2.4-6 bar فقط اکسیژن خالص پزشکی
حصول اطمینان از فاقد روغن بودن منبع و لوله های منتقل کننده اکسیژن
آماده سازی و نحوه کار با دستگاه

## Slide 11
مسیر هوایی بیمار
يکبار مصرف و تميز
اطمینان از عدم استفاده از تیوب های آنتی استاتیک یا هادی جریان برق
آماده سازی و نحوه کار با دستگاه

## Slide 12
کلید 100% O2
اعمال الگوي تنفسي جاري با اکسيژن 100% به مدت تقريبي 2 دقیقه، در صورت وجود منبع اکسيژن (با فشار بالاتر از 1.2 بار پس از رگولاتور)
نمايش پيغام 100% O2 بر روي صفحه
عدم خروج از مانور O2 100% در صورت تغییر مد، پارامترهای Setting و سایر مانورهای تنفسی
کلید Home
بازگشت به منوی قبلی
کلیدهای دستگاه

## Slide 13
کلید Manual
اعمال يک تنفس با الگوي جاري
نمایش پيغام Manual، روي صفحه
با هر بار فشردن دکمه حداکثر يک تنفس Manual
کلید Alarm Silence
متوقف کردن آلارم هاي شنيداري به مدت 120ثانيه
فعال شدن آلارم های دیداری و شنیداری درصورت ایجاد آلارم جدید در حین Alarm Silence
کلیدهای دستگاه

## Slide 14
کلید Stand By
کلیدهای دستگاه

## Slide 15
مقدمه (نگاه کلی به دستگاه)
آماده سازی و نحوه کار با دستگاه
تنظیمات دستگاه
اصول تنفس دهی
مشخصات فنی
دیاگرام نیوماتیک
پارامترهای اندازه گیری شده
مانورهای تنفسی
آلارم های دستگاه
نگهداری دستگاه
عیب یابی
فهرست مطالب

## Slide 16
صفحه Self- Test

## Slide 17
صفحه Self- Test

## Slide 18
صفحه Self- Test

## Slide 19
Patient Option

## Slide 20
سیکل تنفس
Chart: 
| 1st Qtr | 2nd Qtr | 3rd Qtr
Sales | 2 | 4 | 12
Ti
(InsPiratory Time)
Te
(Expiratory Time)
Respiratory Cycle = Ti+Te = 60 (Sec)/Rate
تنظیمات دستگاه

## Slide 21
دم
بازدم
Ti
Te
Breathing Cycle
Ti/Te = I:E
فلو
زمان
Breathing Cycle = 60/Rate
Pause Time
تنظیمات دستگاه

## Slide 22
فشار
زمان
PEEP
(positive end expiratory pressure)
Rise Time
Pcontrol
تنظیمات دستگاه

## Slide 23
Tidal Volume
(Vti)
حجم
زمان
زمان
فلو
Flow (L/min)
تنظیمات دستگاه

## Slide 24
Trigger Level
PEEP
Pressure Level
فشار
فلو
Pressure/Flow Trigger
تنظیمات دستگاه

## Slide 25
فشار
فلو
Flow Peak
%Esens × Flow Peak
Pressure support
Exhalation sensitivity (Esens)
تنظیمات دستگاه

## Slide 27
صفحه Alarms

## Slide 28
صفحه Event log

## Slide 29
صفحه Config

## Slide 30
صفحه Config

## Slide 31
HFO

## Slide 32
HFO
1- قابل استفاده برای بیمارانی که تنفس خودبخودی (Spontaneous) دارند.
2- استفاده از ماسک مناسب برای اکسیژن تراپی
3- تنظیم فلو 2-60
4- تنظیم غلظت اکسیژن 21-100%
5-تنظیم آلارم فشار

## Slide 33
Nebulizer
استفاده از مسیر اکسیژن پرفشار برای عملکرد نبولایزر
در صورت فعال شدن نبولايزر:
نمایش پیغام Nebulizer روی صفحه
جبرانسازی شکل موج های فلو و حجم و پارامترهای مرتبط با فلو وحجم
در شرایط زیر نبولایزر فعال نمیشود:
در دسترس نبودن منبع اکسیژن پرفشار
افت فشار اکسیژن (فشار پس از رگولاتور) به کمتر از bar 1.2 یا فراتر رفتن آن از bar 2
فلوی اعمالی به بیمار (مجموع فلوی هوا و اکسیژن) کمتر از L/min 11
صفحه Config

## Slide 34
NIV | Invasive | 
30 l/min | 15 l/min | pediatric
50 l/min | 20 l/min | adult
NIV | Invasive | 
80% | 40% | pediatric
90% | 50% | adult
صفحه Config
جبران سازی نشتی (Leak compensation)

## Slide 35
مقدمه (نگاه کلی به دستگاه)
آماده سازی و نحوه کار با دستگاه
تنظیمات دستگاه
اصول تنفس دهی
پارامترهای اندازه گیری شده
مانورهای تنفسی
آلارم های دستگاه
نگهداری دستگاه
عیب یابی
فهرست مطالب

## Slide 36
Volume Limit
Pressure Limit
Volume-Pressure Loop
Flow-Volume Loop
اصول تنفس دهی

## Slide 37
مدهای تنفسی

## Slide 38
1) PCV Mode
زمان
Sync Window
Setting | Description | Unit
O2 | درصد اشباع اکسیژن | %
Rate | نرخ تنفسی | b/min
Ti | زمان دم | Sec
PEEP | فشار انتهای بازدم | cmH2O
Pcontrol | فشار اعمالی در حین دم | cmH2O
Min
Exhalation Time
فشار
مدهای تنفسی

## Slide 39
2) VCV Mode
فلو
زمان
Sync Window
Setting | Description | Unit
O2 | درصد اشباع اکسیژن | %
Rate | نرخ تنفسی | b/min
Vt | حجم جاری | ml
PEEP | فشار انتهای بازدم | cmH2O
Ti | زمان دم | Sec
Pause | مدت زمان Pause | %
Min
Exhalation Time
مدهای تنفسی

## Slide 40
مدهای تنفسی
Dual control
تلاش بیمار و تقاضای هوای بیشتر در فاز دم در مدهای A/C و SIMV حجمی بدون جواب باقی میماند. لذا این قابلیت در مد های حجمی تعریف شده که در آن امکان دریافت حجم و فلوی بیشتر برای بیمار از طرق سوییچ بین کنترل فلو و فشار در یک سیکل محقق گردد.

## Slide 41: مثال: اگر Ti= 2.0 s و Vt= 1200 ml تنظیم شده باشد، دستگاه در زمان دم فلوی 36 لیتر بر دقیقه را اعمال میکند. در صورت فعال بودن Dual control حجمی در حدود 1450 میلی لیتر به بیمار منتقل میشود.
مدهای تنفسی

## Slide 42
زمان
Sync Window
Min
Exhalation Time
3) PRVC-CMV Mode
Setting | Description | Unit
O2 | درصد اشباع اکسیژن | %
Rate | نرخ تنفسی | b/min
Ti | زمان دم | Sec
Vt | حجم جاری | ml
PEEP | فشار انتهای بازدم | cmH2O
فشار
مدهای تنفسی

## Slide 43
4) P-SIMV
زمان
Sync Window
Setting | Description | Unit
O2 | درصد اشباع اکسیژن | %
Rate | نرخ تنفسی | b/min
Ti | زمان دم | Sec
PEEP | فشار انتهای بازدم | cmH2O
Pcontrol | فشار اعمالی در حین دم اجباری | cmH2O
Psupport | فشار اعمالی در حین دم کمکی | cmH2O
Min
Exhalation Time
Spont Window
فشار
مدهای تنفسی

## Slide 44
فلو
زمان
Sync Window
Setting | Description | Unit
O2 | درصد اشباع اکسیژن | %
Rate | نرخ تنفسی | b/min
Vt | حجم جاری | ml
PEEP | فشار انتهای بازدم | cmH2O
Ti | زمان دم | Sec
Psupport | فشار اعمالی در حین دم کمکی | cmH2O
Pause | مدت زمان Pause | %
Min
Exhalation Time
Spont Window
5) V-SIMV Mode
Sync Window
مدهای تنفسی

## Slide 45
6) PRVC-SIMV
زمان
Sync Window
Min
Exhalation Time
Setting | Description | Unit
O2 | درصد اشباع اکسیژن | %
Rate | نرخ تنفسی | b/min
Ti | زمان دم | Sec
Vt | حجم جاری | ml
PEEP | فشار انتهای بازدم | cmH2O
Psupport | فشار اعمالی در حین دم کمکی | cmH2O
Spont Window
فشار
مدهای تنفسی

## Slide 46
7) PSV Mode
زمان
Min
Exhalation Time
Setting | Description | Unit
O2 | درصد اشباع اکسیژن | %
PEEP | فشار انتهای بازدم | cmH2O
Psupport | فلوی اعمالی در حین دم | cmH2O
فشار
مدهای تنفسی

## Slide 47
8) VSV Mode
زمان
Min
Exhalation Time
Setting | Description | Unit
O2 | درصد اشباع اکسیژن | %
PEEP | فشار انتهای بازدم | cmH2O
Vt | حجم جاری | ml
فشار
مدهای تنفسی

## Slide 48
9) APRV Mode
Setting | Description | Unit
O2 | درصد اشباع اکسیژن | %
Phigh | فشار سطح بالا | cmH2O
Plow | فشار سطح پایین | cmH2O
Thigh | مدت زمان قرارگیری در فشار سطح بالا | Sec
Tlow | مدت زمان قرارگیری در فشار سطح پایین | Sec
Auto Tlow | تعیین کننده مدت زمانی که در سطح پایین فشار (بازدم) میمانیم. | %
مدهای تنفسی

## Slide 49
Auto Tlow
فاز بازدم تا جایی ادامه می یابد که فلوی بازدمی به درصد مشخصی از پیک فلوی بازدمی برسد که این درصد برابر مقدار تنظیمی Auto Tlow میباشد.
مدهای تنفسی

## Slide 50
Apnea Backup
فشار
زمان
Sync Window
Setting | Description | Unit
O2 | درصد اشباع اکسیژن | %
Rate | نرخ تنفسی | b/min
Ti | زمان دم | Sec
Pcontrol | فشار اعمالی در حین دم | cmH2O
Min
Exhalation Time
Available in PSV & VSV & APRV
مدهای تنفسی

## Slide 51
مقدمه (نگاه کلی به دستگاه)
آماده سازی و نحوه کار با دستگاه
تنظیمات دستگاه
اصول تنفس دهی
پارامترهای اندازه گیری شده
مانورهای تنفسی
آلارم های دستگاه
نگهداری دستگاه
عیب یابی
فهرست مطالب

## Slide 52
پارامترهای اندازه گیری شده

## Slide 53
پارامترهای اندازه گیری شده
Trend

## Slide 54
1- Vti Inspiratory Tidal Volume (ml)
2- Vte Exspiratory Tidal Volume (ml)
حجم تحویلی به بیمار در طول یک سیکل تنفسی
حجم بازدمی بیمار در طول یک سیکل تنفسی
زمان
فلو
Vti
Vte
پارامترهای اندازه گیری شده

## Slide 55
3- MV Expiratory Minute Volume (L)
4- MV spont Spontaneous Expiratory Tidal Volume (L)
حجم بازدمی بیمار در طول یک دقیقه
حجم بازدمی بیمار در طول یک دقیقه (ناشی از تنفس های کمکی)
فلوی دمی
زمان
Vte1
Vte2
Vte3
Vte4
MV = (Vte1 + Vte2 + Vte3 + Vte4)/1000 = (Rate * Vte)/1000
پارامترهای اندازه گیری شده

## Slide 56
5- Rate (b/min)
تعداد تنفس (کمکی و اجباری) در دقیقه
6- Rate -Spont (b/min)
تعداد تنفس کمکی در دقیقه
زمان
Ti
Te
Rate = 60 / Ti+Te
فلو
پارامترهای اندازه گیری شده

## Slide 57
ماکزیمم مقدار فشار در یک سیکل تنفسی
7- P peak Peak Pressure during a breath (CmH2O)
متوسط فشار در یک سیکل تنفسی
9- P mean averaged mean Pressure (CmH2O)
زمان
P peak
PendInsp
فشار
فشار انتهای دم
8- P endInsp end Inspiratory Pressure (CmH2O)
P mean
پارامترهای اندازه گیری شده

## Slide 58
10- PFe (Lit/min)
بیشترین مقدار فلو باز دمی در تنفس کمکی یا اجباری
زمان
PF
PFe
فلو
پارامترهای اندازه گیری شده

## Slide 59
11- Pplat Plateau pressure (cmH2O)
فشار در انتهای دم و در اثر قطع شدن فلو در مسیر هوایی و با وجود Pause مي باشد.
زمان
زمان
Pplat
فلو
فشار
پارامترهای اندازه گیری شده

## Slide 60
12- PEEP Positive End Expiratory Pressure(cmH2O)
فشار مثبت راههای هوایی در انتهای بازدم
زمان
زمان
PEEP
فلو
فشار
پارامترهای اندازه گیری شده

## Slide 61
13- Auto PEEP Positive End Expiratory Pressure(cmH2O)
PEEP خودکار در تنفس اجباری و حمایتی
زمان
فشار
زمان
Auto PEEP
Setting PEEP
فلو
پارامترهای اندازه گیری شده

## Slide 62
14- Ti Inspiratory Time (Sec)
مدت زمان دم
15- Te Expiratory Time (Sec)
مدت زمان بازدم
16- I:E Ratio of inspiratory time to expiratory time (---)
نسبت زمان دم به بازدم
17- Ti/Ttot Ratio of inspiratory time to total cycle time
نسبت زمان دم به زمان کل سیکل تنفسی
فلو
زمان
Ti
Te
I:E = Ti/Te
پارامترهای اندازه گیری شده

## Slide 63
18- LEAK Measured leak flow (%)
میزان نشتی هوا عبارت است از اختلاف حجم دم و بازدم که بر حسب درصد بیان میگردد.
Leak = (1-Vte/Vti)* 100
Vti
حجم
زمان
Vte
Vte < Vti
19- O2 Oxygen(%)
درصد اکسیژن تحویلی به بیمار (در محدوده 21 الی 100 درصد)
پارامترهای اندازه گیری شده

## Slide 64
20- Rins Inspiratory flow resistance (cmH2O/L/sec )
مقاومت مسیر هوایی در طی دم
زمان
FendInsp
PpeakInsp
Pplat
برای محاسبه این پارامتر لازم است سه شرط زیر برقرار باشد:
مد حجمی
شکل موج مربعی
Pause>=200 ms
فلو
فشار
پارامترهای اندازه گیری شده

## Slide 65
21- Rexp Expiratory flow resistance (cmH2O/L/sec )
مقاومت مسیر هوایی در طی بازدم
زمان
Pplat
P200
F200
برای محاسبه این پارامتر لازم است دو شرط زیر برقرار باشد:
مد حجمی
Pause>=200 ms
200 ms
فلو
فشار
پارامترهای اندازه گیری شده

## Slide 66
22- Cstat Static Compliance (ml/cmH2O )
ظرفیت ریه در حالتی که فلو برابر صفر میباشد.
زمان
Pstable - PEEP
VT
P stable: فشار خوانده شده در شرایطی که در انتهای دم به مدت 200 میلی ثانیه فلوی دم کمتر از 3 لیتر بر دقیقه باشد.
برای محاسبه این پارامتر لازم است شرط زیر برقرار باشد:
فشار Pstable محاسبه شده باشد.
فلو
فشار
پارامترهای اندازه گیری شده
زمان

## Slide 67
23- Cdyn DynamicCompliance (ml/cmH2O )
این پارامتر نه تنها ظرفیت بافت ریه را اندازه گیری میکند بلکه تاثیر مقاومت های مسیر هوایی را نیز در محاسبه این پارامتر لحاظ میکند
زمان
PIP- PEEP
VT
این پارامتر در تمام تنفس های اجباری و کمکی، محاسبه میشود.
فشار
فلو
پارامترهای اندازه گیری شده
زمان

## Slide 68
24- WOB Work of Breathing (J/L )
کاری است که توسط بیمار صورت میپذیرد تا دستگاه تریگ شود.
در طول زمان بازدم دو شرط زیر چک میشوند:
PEEP > Pressure Exhal
Flow inhalation > Flow exhalation
اگر این دو شرط همزمان در بازدم برقرار بود، فرمول زیر اجرا میشود:
چنانچه تلاش بیمار سبب تریگ شدن دستگاه نشود، WOB صفر گزارش میشود.
فشار
زمان
پارامترهای اندازه گیری شده

## Slide 69
25- RSBI Rapid Shallow Breathing Index (b/min/L )
عدد RSBI بزرگتر از 105 باشد، با احتمال بیش از 95 درصد عملیات جداسازی ناموفق میباشد و توصیه میشود تنفس بیمار از طریق دستگاه ادامه یابد
از این شاخص عمدتا بعنوان معیاری برای جدا نمودن بیمار از دستگاه استفاده میشود
پارامترهای اندازه گیری شده

## Slide 70
26- RCe Expiratory Time Constant (Sec )
ثابت زمانی تخلیه ریه را نشان میدهد.
زمان
حجم
PFe500
PFe100
Tve 100
Tve 100
فلو
پارامترهای اندازه گیری شده
زمان

## Slide 71
28- NIF Negative Inspiratory Force (cmH2O)
29- P0.1/NIF Ratio of Occlusion pressure to Negative Inspiratory Force (---)
27- P0.1 Occlusion pressure (cmH2O)
پارامترهای اندازه گیری شده
30- Gas Temp The output gas temperature from the device (°C)

## Slide 72
مقدمه (نگاه کلی به دستگاه)
آماده سازی و نحوه کار با دستگاه
تنظیمات دستگاه
اصول تنفس دهی
مشخصات فنی
دیاگرام نیوماتیک
پارامترهای اندازه گیری شده
مانورهای تنفسی
آلارم های دستگاه
نگهداری دستگاه
عیب یابی
فهرست مطالب

## Slide 73
مانورهای تنفسی

## Slide 74
Suction Support

## Slide 75
Inspiratory Hold
Ins Hold maneuver
is pressed
Air & O2 Valve  Close
Exhalation Valve  Close
Max Time = 20 Sec

## Slide 76
Exp Hold maneuver
is pressed
Air & O2 Valve  Close
Exhalation Valve  Close
Max Time = 20 Sec
Exp Hold maneuver
is started
Expiratory Hold
Exp Hold maneuver is ended

## Slide 77
عبارت است از فشار منفی ایجاد شده توسط بیمار در 100 میلی ثانیه ابتدایی دم در شرایط انسداد.
از این پارامتر در تشخیص زمان مناسب برای جداسازی بیمار از دستگاه استفاده میگردد.
زمان
P2
P1
0.5 CmH2O
100 ms
Start P0.1 maneuver
P0.1 = P2- P1
فشار
Air & O2 Valve  Close
Exhalation Valve  Close
P0.1

## Slide 78
عبارت است از بیشترین فشار منفی ایجاد شده توسط بیمار در شرایط انسداد. این پارامتر در حقیقت نشان دهنده ماکزیمم ظرفیت انقباضی عضلات دمی و بخصوص دیافراگم میباشد.
زمان
Start P0.1
NIF
فشار
Air & O2 Valve  Close
Exhalation Valve  Close
Max Time = 20 Sec
NIF

## Slide 79
مقدمه (نگاه کلی به دستگاه)
آماده سازی و نحوه کار با دستگاه
تنظیمات دستگاه
اصول تنفس دهی
مشخصات فنی
دیاگرام نیوماتیک
پارامترهای اندازه گیری شده
مانورهای تنفسی
آلارم های دستگاه
نگهداری دستگاه
عیب یابی
فهرست مطالب

## Slide 80
آلارم | تعریف آلارم | عملکرد ونتیلاتور
High Inh Pressure | بيشينه فشار در طي زمان دم از حد بالاي تعريف شده براي آن فراتر رفته است. انسداد نسبي مسير هوايي رخ داده است. | خاتمه دم و آغاز بازدم
Apnea | در مد PSV ، VSV یا APRV، در مدت زمان تعيين شده، تنفسي انجام نپذيرفته. | - در صورت فعال بودن apnea backup: اعمال مد تنفسی backup فعال شدن آلارم آپنه - در صورت غیرفعال بودن apnea backup: فعال شدن آلارم آپنه
High Gas Temperature | دمای گاز اندازه گیری شده (gas temp) از حد مجاز (45°C) فراتر رفته است. | تنفس دهي ادامه مي يابد.
آلارم های دستگاه

## Slide 81
آلارم | تعریف آلارم | عملکرد ونتیلاتور
Occlusion | در مسير هوايي ونتيلاتور تا بيمار يا بالعکس، و يا شیر بازدمي انسداد کامل رخ داده است. این آلارم در زمان بازدم فعال میگردد. | فعال شدن آلارم انسداد بسته شدن شیر دم و باز شدن شیر بازدم غیر فعال شدن تریگر باز شدن Safety Valve
Disconnection | قطع شدن ارتباط بیمار با دستگاه | ادامه تنفس
Low PEEP | پایین آمدن PEEP اندازه گیری شده از حد پایین تعریف شده برای آن در دو سیکل پیاپی | ادامه تنفس
آلارم های دستگاه

## Slide 82
آلارم | تعریف آلارم | عملکرد ونتیلاتور
High MV | فراتر رفتن MV اندازه گیری شده از حد بالای تعریف شده برای آن در سه سه سیکل تنفسی | ادامه تنفس
Low MV | پایین آمدن MV اندازه گیری شده از حد پایین تعریف شده برای آن در سه سیکل تنفسی | ادامه تنفس
High Oxygen | فراتر رفتن درصد اکسیژن از مقدار تنظیمی (بیش از 6 واحد) به مدت تقریبی 30 ثانیه | ادامه تنفس
Low Oxygen | پایین آمدن درصد اکسیژن از مقدار تنظیمی (بیش از 6 واحد) یا کمتر شدن مقدار آن از 18%، به مدت تقریبی 30 ثانیه | ادامه تنفس
آلارم های دستگاه

## Slide 83
آلارم | تعریف آلارم | عملکرد ونتیلاتور
High O2 Pressure | افزایش بیش از حد فشار ورودی اکسیژن دستگاه | ادامه تنفس
Low O2 Pressure | کاهش بیش از حد فشار ورودی اکسیژن دستگاه در صورتیکه اکسیژن 21% تنظیم شده باشد، در شرایط ذکر شده این آلارم فعال نمیشود. | ادامه تنفس
High Air Pressure | افزایش بیش از حد فشار ورودی هوای دستگاه | ادامه تنفس
Low Air Pressure | کاهش بیش از حد فشار ورودی هوای دستگاه در صورتیکه اکسیژن 100% تنظیم شده باشد، در شرایط ذکر شده این آلارم فعال نمیشود. | ادامه تنفس
Error code 17 | قطع ارتباط مادربرد و برد کنترلر | ادامه تنفس
آلارم های دستگاه

## Slide 84
آلارم | تعریف آلارم | عملکرد ونتیلاتور
Error code 2 | ریست شدن مادربرد و خراب شدن Nand flash | ادامه تنفس
Fatal Error 5 | عملکرد شیر بازدمی مختل شده است | تنفس دهي با تنظیمات زیر ادامه مي‌یابد: Mode: PCV, Rate: 15, Ti: 1, PEEP: 2, Pcontrol: 20, Trigger: Pressure, Ptrig: -3, O2: 100
Fatal Error 6 | عملکرد شیر دمی مختل شده است | تنفس دهي با تنظیمات زیر ادامه مي‌یابد: Mode: PCV, Rate: 15, Ti: 1, PEEP: 2, Pcontrol: 15, Trigger: Pressure, Ptrig: -3, O2: 100
آلارم های دستگاه

## Slide 85
آلارم | تعریف آلارم | عملکرد ونتیلاتور
High Rate | فراتر رفتن نرخ تنفس (شامل مجموع تنفس­های ارادی و اختیاری) از حد بالای تعیین شده برای آن در سه سیکل تنفسی | ادامه تنفس
Low Rate | پایین تر آمدن نرخ تنفس (شامل مجموع تنفس­های ارادی و اختیاری) از حد پایین تعیین شده برای آن در سه سیکل تنفسی | ادامه تنفس
High Vte | فراتر رفتن Vteاندازه گیری شده از حد بالای تعریف شده برای آن در سه سیکل تنفسی | ادامه تنفس
Low Vte | پایین آمدن Vteاندازه گیری شده از حد پایین تعریف شده برای آن در سه سیکل تنفسی | ادامه تنفس
آلارم های دستگاه

## Slide 86
آلارم | تعریف آلارم | عملکرد ونتیلاتور
High PEEP | فراتر رفتن PEEP اندازه گیری شده از حد بالای تعریف شده برای آن در دو سیکل تنفسی | ادامه تنفس
Vti Limit Reached | فراتر رفتن حجم جاری دمی از مقدار تعیین شده برای آن | خاتمه دم و آغاز بازدم
Volume Not Delivered | عدم انتقال حجم تعیین شده توسط کاربر به بیمار در یکی از مدهای PRVC-CMV, PRVC-SIMV, VSV | ادامه تنفس
آلارم های دستگاه

## Slide 87
آلارم | تعریف آلارم | عملکرد ونتیلاتور
High Leak | فراتر رفتن میزان نشتی از حد تعیین شده برای آن در سه سیکل تنفسی | ادامه تنفس
High Gas Temperature | دمای گاز اندازه گیری شده (gas temp) از حد مجاز (44°C) فراتر رفته است. | تنفس دهي ادامه مي يابد.
Plim Reached | در مد های حجمی و در زمان دم، چنانچه فشار مسیر هوایی در سه سیکل پیاپی از میزان 5 سانتمتر آب کمتر از حد بالای آلارم فشار، بالاتر رود. | در زمان دم شیر بازدمی باز میشود.
Error code 4 | عملکرد سنسور فشار دمی مختل شده است | تنفس دهي ادامه مي يابد.
آلارم های دستگاه

## Slide 88
آلارم | تعریف آلارم | عملکرد ونتیلاتور
Exh Sensor Error | عملکرد سنسور فلوی بازدمی مختل شده است. دلايل: خراب شدن فلو سنسور بازدمی و یا قطع شدن آن. | تنفس دهي ادامه مي‌يابد. چنانچه تريگر فلويي فعال بوده است، به تريگر فشاري تغيير وضعيت مي‌يابد و در اين مدت کاربر نمي تواند تريگر فلويي را انتخاب نمايد. پارامترهايي مثلVte که براي محاسبه به اين سنسور نياز دارند، بصورت --- نمايش داده ميشوند.
Exh Not Fitted | سنسور فلوی بازدمی در جای خود به درستی قرار نگرفته است. | تنفس دهي ادامه مي يابد. چنانچه تريگر فلويي فعال بوده است، به تريگر فشاري تغيير وضعيت مي يابد و در اين مدت کاربر نمي تواند تريگر فلويي را انتخاب نمايد. پارامترهايي مثلVte که براي محاسبه به اين سنسور نياز دارند، بصورت --- نمايش داده ميشوند.
آلارم های دستگاه

## Slide 89
آلارم | تعریف آلارم | عملکرد ونتیلاتور
O2 Sensor Error | عملکرد سنسور اکسیژن مختل شده است. | تنفس دهي ادامه مي يابد. پارامتر O2 که براي محاسبه به اين سنسور نياز دارد، بصورت --- نمايش داده ميشود.
Invers Ratio | زمان بازدم از زمان دم کوتاهتر شده است. | تنفس دهي ادامه مي يابد.
Nebulizer Not Usable | عملکرد نبولایزر امکانپذیر نمیباشد. | نبولایزر فعال نمیشود تا مشکل بر طرف گرد.
100% O2 not Usable | عملکرد کلید 100% O2 امکانپذیر نمیباشد. | مانور O2 100% فعال نمیشود تا منبع اکسیژن وصل شود.
آلارم های دستگاه

## Slide 90
آلارم | تعریف آلارم | عملکرد ونتیلاتور
Suction Not Usable | انجام مانور ساکشن امکانپذیر نمیباشد. | مانور غیرفعال میشود.
High Gas Temperature | دمای گاز اندازه گیری شده (gas temp) از حد مجاز (42°C) فراتر رفته است. | تنفس دهي ادامه مي يابد.
Error code 1 | ریست شدن مادربرد بدون خرابی حافظه Nand flash | تنفس دهي ادامه مي يابد.
Error code 3 | ریست شدن میکروکنترلر | تنفس دهي ادامه مي يابد.
Error code 7 | عملکرد ماژول هوا دچار خطا شده است. | تنفس دهي ادامه مي يابد.
Error code 8 | عملکرد ماژول اکسیژن دچار خطا شده است. | تنفس دهي ادامه مي يابد.
آلارم های دستگاه

## Slide 91
آلارم | تعریف آلارم | عملکرد ونتیلاتور
Battery Low | ولتاژ باتري داخلي دستگاه بين 20-40% شده است. | تنفس دهي ادامه مي يابد.
AC Unplug | کابل برق از دستگاه جدا شده است. | تنفس دهي ادامه مي يابد.
آلارم های دستگاه

## Slide 92
آلارم | تعریف آلارم | عملکرد ونتیلاتور
Battery Low | ولتاژ باتري داخلي دستگاه کمتر از 20% شده است. | تنفس دهي ادامه مي يابد.
No Battery | باتري در دستگاه وجود ندارد. | درصورت اتصال به منبع برق، تنفس دهي ادامه مي يابد.
Battery Defect | باتري معيوب است. | درصورت اتصال به منبع برق، تنفس دهي ادامه مي يابد.
آلارم های دستگاه

## Slide 93
Technical Messages | تعریف
Insp. Hold | مانور Inspiratory Hold فعال شده است.
Exp. Hold | مانور Expiratory Hold فعال شده است.
Manual Insp. | مانور Manual Inspiratory فعال شده است.
O2 100% | اکسيژن 100% به بيمار منتقل ميشود.
Nebulizer | Nebulizer فعال شده است.
Suction | مانور ساکشن فعال شده است.
Apnea off | در مدهای تنفسی Spont، Apnea backup غیرفعال شده است.
پیغام های دستگاه

## Slide 94
غیرفعال شدن آلارم ها
شرایط | آلارم های غیرفعال شده | 
تا60 ثانیه پس از شروع تنفس و گذشت 3 سیکل تنفسی | Low PEEP | High PEEP
 | Low MV | High MV
 | Low Vte | High Vte
 | Low Rate | High Rate
 | Low Oxygen | High Oxygen
 | High Leak | 
تا 45 ثانیه بعد از مانورهای Ins/Exp Hold و ساکشن | Low MV | Low PEEP
 | Low Vte | Low Rate
حین مانور ساکشن | Low MV | Low PEEP
 | Low Vte | Low Rate
 | Apnea | Disconnection

## Slide 95
غیرفعال شدن آلارم ها
شرایط | آلارم های غیرفعال شده | 
حین مانور O2 100% و 60 ثانیه پس از آن | High Oxygen | 
درصورت خرابی، عدم وجود و یا غیرفعال بودن سنسور فلوی بازدمی | Low MV | High MV
 | Low Vte | High Vte
 | High Leak | 
حین آلارم Disconnection | Low MV | Low PEEP
 | Low Rate | High Rate
 | High Leak | Low Vte
حین آلارم Occlusion | Disconnection | 

## Slide 96
مقدمه (نگاه کلی به دستگاه)
آماده سازی و نحوه کار با دستگاه
تنظیمات دستگاه
اصول تنفس دهی
پارامترهای اندازه گیری شده
مانورهای تنفسی
آلارم های دستگاه
نگهداری دستگاه
عیب یابی
فهرست مطالب

## Slide 97
نگهداری دستگاه

## Slide 98
Oxygen Sensor Calibration

## Slide 99
System Test

## Slide 100
Exhalation Flow Sensor Calibration

## Slide 101
اطمینان از خاموش بودن و جدا بودن دستگاه از برق شهر
تمیز کردن سطح خارجی دستگاه پس از هر بار استفاده
عدم استفاده از مواد شوینده دارای آمونیاک یا استون
عدم استفاده از وسایل زبر مانند پارچه فلزی و سیم ظرفشویی
اطمینان از عدم نفوذ مواد شوینده به داخل دستگاه
خشک کردن باقی مانده مواد شوینده
نکات مربوط به تمیز کردن دستگاه

## Slide 102
ضدعفونی و استریل کردن
بخش هاي مختلف دستگاه | يکبار مصرف1 | تمیز کردن |  | ضدعفوني کردن |  | استريل کردن
صفحه نمایش ونتیلاتور | - | با استفاده از آب و صابون |  | با استفاده از اتانول |  | -
سطوح خارجی ونتيلاتور، نگهداره لوله­های تنفسی، ترالی | - |  |  | با استفاده از ايزوپروپيل الکل |  | -
کمپرسور هوا |  |  |  |  |  | 
شیر بازدمي | - |  |  | با استفاده از ايزوپروپيل الکل |  | اتوکلاو (به مدت 20 دقیقه در دمای 121 درجه سانتیگراد)
واسط شیر و سنسور بازدمی | - |  |  |  |  | 
سنسور فلوی بازدمی | - | طبق دستورالعمل همراه |  |  |  | 
ممبرن بازدمی |  | - | - |  | - | 

## Slide 103: 1) Single patient use
ضدعفونی و استریل کردن
بخش هاي مختلف دستگاه | يکبار مصرف1 | تمیز کردن | ضدعفوني کردن | استريل کردن
تیوب ها |  | - | - | -
ماسک NIV | - | طبق دستورالعمل همراه |  | 
HME |  | - | - | -
نبولایزر |  | - | - | -
Humidifier | - | طبق دستورالعمل همراه |  | 
Humidifier temperature probe |  |  |  | 
محفظه Humidifier |  | - | - | -
فيلتر بازدمي |  | - | - | -

## Slide 104
ضدعفونی و استریل کردن

## Slide 105
نگهداشت پیشگیرانه ونتیلاتور
شرح عملیات | دوره های زمانی | فرد مسئول
کالیبراسیون سنسور اکسیژن | پيش از استفاده از ونتيلاتور و پس از تعویض سنسور اکسیژن | کاربر
کالیبراسیون سنسور فلوی بازدمی | پیش از استفاده از ونتیلاتور، پس از شستشو یا تعویض سنسور فلوی بازدمی یا درصورت اندازه‌گیری نادرست حجم بازدمی توسط سنسور | کاربر
کالیبراسیون System test | پیش از استفاده از ونتيلاتور یا پس از تعویض مسیر هوایی بیمار | کاربر
کالیبراسیون شیر ورودی هوا | سالیانه | کارشناس
کالیبراسیون شیر ورودی اکسیژن | سالیانه | کارشناس
کالیبراسیون شیر بازدمی | سالیانه | کارشناس
کالیبراسیون دوره‌ای | سالیانه | کارشناس
بررسی فیلتر ورودی مسیر هوا | سالیانه یا هر 5000 ساعت کار دستگاه (هرکدام زودتر اتفاق افتاد) | کاربر
بررسی Drain آب و رطوبت (محفظه شیشه‌ای فیلتر هوا) | هر 100 ساعت کار دستگاه (4 روز) | کاربر

## Slide 106
نگهداشت پیشگیرانه ونتیلاتور
شرح عملیات | دوره های زمانی | فرد مسئول
بررسی فیلتر مسیر اکسیژن | سالیانه یا هر 5000 ساعت کار دستگاه (هرکدام زودتر اتفاق افتاد) | کارشناس
تعویض سنسور اکسیژن | پس از گذشت تاریخ انقضای سنسور یا خرابی آن | کارشناس
تعویض سنسور فلوی بازدمی | هر یکسال یکبار یا در موارد لزوم | کارشناس
تعویض باتری | هر دو سال یکبار یا در صورت خرابی | کارشناس
تعویض واسط شیر و سنسور بازدمی | در صورت خرابی قطعه | کارشناس
تعویض ممبرن شیر بازدمي | برای هر بیمار جدید یا درصورت خرابی ممبرن | کارشناس
تعویض ست تنفسي | برای هر بیمار جدید | کاربر
تعویض HME | برای هر بیمار جدید، هر 24 ساعت یا در موارد لزوم | کاربر
بررسی فیلتر مسیر اکسیژن | سالیانه یا هر 5000 ساعت کار دستگاه (هرکدام زودتر اتفاق افتاد) | کارشناس

## Slide 107
نگهداشت پیشگیرانه ونتیلاتور
شرح عملیات | دوره های زمانی | فرد مسئول
تعویض فيلتر بازدمي | برای هر بیمار جدید، هر 24 ساعت یا در موارد لزوم | کاربر
تعویض شلنگ هوا از سانترال بیمارستان به کمپرسور | درصورت خرابی قطعه | کارشناس
تعویض شلنگ هوا از کمپرسور به ونتیلاتور | درصورت خرابی قطعه | کارشناس
تعویض شلنگ اکسیژن از سانترال بیمارستان به ونتیلاتور | درصورت خرابی قطعه | کارشناس
تعویض محفظه Humidifier | برای هر بیمار جدید | کاربر
تعویض Humidifier temperature probe | طبق دستورالعمل همراه قطعه | کارشناس
تعویض ماسک NIV | طبق دستورالعمل همراه قطعه | کاربر
تعویض نبولايزر | برای هر بیمار جدید | کاربر
تعویض فيلتر بازدمي | برای هر بیمار جدید، هر 24 ساعت یا در موارد لزوم | کاربر

## Slide 108
تعویض سنسور اکسیژن

## Slide 109
تعویض سنسور فلوی بازدمی

## Slide 110
تعویض شیر و ممبرن بازدمی

## Slide 111
تعویض باتری

## Slide 112
مقدمه (نگاه کلی به دستگاه)
آماده سازی و نحوه کار با دستگاه
تنظیمات دستگاه
اصول تنفس دهی
پارامترهای اندازه گیری شده
مانورهای تنفسی
آلارم های دستگاه
نگهداری دستگاه
عیب یابی
فهرست مطالب

## Slide 113
پيغام آلارم | دلايل ايجاد آلارم | اقدامات لازم
High Inh Pressure | بيشينه ي فشار در طي همان سيکل تنفسي از حد بالاي تعريف شده براي آن فراتر رفته است. انسداد نسبي مسير هوايي رخ داده است. | وضعيت بيمار را چک کنيد. تنظيمات دستگاه را چک کنيد. محدوده آلارم را چک کنيد. وضعيت مسير هوايي بيمار را چک کنيد.
High PEEP | مقدار فشار PEEP از حد بالاي تعريف شده براي آن فراتر رفته است. | تنظيمات دستگاه را چک کنيد. محدوده آلارم را چک کنيد. وضعيت مسير هوايي بيمار را چک کنيد.
Low PEEP | مقدار فشار PEEP از حد پايين تعريف شده براي آن پايين­تر آمده است. | تنظيمات دستگاه را چک کنيد. محدوده آلارم را چک کنيد.
High MV | مقدار حجم دقيقه­اي بازدمي از حد بالاي تعيين شده براي آن فراتر رفته است. | وضعيت بيمار را چک کنيد. تنظيمات دستگاه را چک کنيد. محدوده آلارم را چک کنيد. از سالم و کاليبره بودن سنسور فلوي بازدمي اطمينان حاصل کنيد.
عیب یابی

## Slide 114
پيغام آلارم | دلايل ايجاد آلارم | اقدامات لازم
Low MV | مقدار حجم دقيقه­اي بازدمي از حد پايين تعيين شده براي آن پايين­تر آمده است. | وضعيت بيمار را چک کنيد. تنظيمات دستگاه را چک کنيد. محدوده آلارم را چک کنيد. از سالم و کاليبره بودن سنسور فلوي بازدمي اطمينان حاصل کنيد.
High Vte | مقدار حجم جاري بازدمي از حد بالاي تعيين شده براي آن فراتر رفته است. | تنظيمات دستگاه را چک کنيد. محدوده آلارم را چک کنيد. از سالم و کاليبره بودن سنسور فلوي بازدمي اطمينان حاصل کنيد.
Low Vte | مقدار حجم جاري بازدمي از حد پايين تعيين شده براي آن پايين­تر آمده است. | تنظيمات دستگاه را چک کنيد. محدوده آلارم را چک کنيد. از سالم و کاليبره بودن سنسور فلوي بازدمي اطمينان حاصل کنيد.
عیب یابی

## Slide 115
پيغام آلارم | دلايل ايجاد آلارم | اقدامات لازم
Vti Limit Reached | مقدار حجم جاري در زمان دم، از حد بالاي تعيين شده براي آن فراتر رفته است. | تنظيمات دستگاه را چک کنيد. محدوده آلارم را چک کنيد.
Apnea | در مدت تعيين شده، تنفسي انجام نپذيرفته | وضعيت بيمار را چک کنيد. تنظيمات دستگاه را چک کنيد. (با تاکيد بر مد تنفسي، نوع و مقدار trigger دستگاه) محدوده آلارم را چک کنيد. درصورت استفاده از Ftrig، از سالم و کاليبره بودن سنسور فلوي بازدمي اطمينان حاصل کنيد.
عیب یابی

## Slide 116
پيغام آلارم | دلايل ايجاد آلارم | اقدامات لازم
High Rate | نرخ تنفس (شامل مجموع تنفس­هاي ارادي و اختياري) از حد بالاي تعيين شده براي آن فراتر رفته است. | وضعيت بيمار را چک کنيد. تنظيمات دستگاه را چک کنيد. محدوده آلارم را چک کنيد. درصورت استفاده از Ftrig، از سالم و کاليبره بودن سنسور فلوي بازدمي اطمينان حاصل کنيد.
Low Rate | نرخ تنفس (شامل مجموع تنفس­هاي ارادي و اختياري) از حد پايين تعيين شده براي آن پايين­تر آمده است. | وضعيت بيمار را چک کنيد. تنظيمات دستگاه را چک کنيد. محدوده آلارم را چک کنيد. درصورت استفاده از Ftrig، از سالم و کاليبره بودن سنسور فلوي بازدمي اطمينان حاصل کنيد.
عیب یابی

## Slide 117
پيغام آلارم | دلايل ايجاد آلارم | اقدامات لازم
High Leak | ميزان نشتي سيستم از حد تعيين شده فراتر رفته است. | مسير هوايي بيمار را چک کنيد. محدوده آلارم را چک کنيد. از سالم و کاليبره بودن سنسور فلوي بازدمي اطمينان حاصل کنيد. درصورت برطرف نشدن آلارم با واحد خدمات پس از فروش شرکت تماس بگيريد.
High Oxygen | درصد اکسيژن از حد بالاي تعيين شده براي آن فراتر رفته است. | از سالم و کاليبره بودن سنسور اکسيژن اطمينان حاصل کنيد. منابع هوا و اکسیژن را چک کنيد.
Low Oxygen | درصد اکسيژن از حد پايين تعيين شده براي آن پايين­تر آمده است. | از سالم و کاليبره بودن سنسور اکسيژن اطمينان حاصل کنيد. منبع اکسيژن را چک کنيد. غلظت منبع اکسیژن پرفشار ورودی را چک کنید.
عیب یابی

## Slide 118
پيغام آلارم | دلايل ايجاد آلارم | اقدامات لازم
Volume Not Delivered | حجم تعيين شده توسط کاربر به بيمار منقل نگرديده است (در يکي از مدهاي PRVC-CMV ، PRVC-SIMV و VSV که فشار توسط الگوريتم بصورت هوشمند تعيين ميگردد). | تنظيمات دستگاه را چک کنيد. محدوده آلارم را چک کنيد. (حد بالاي آلارم Ppeak)
Disconnection | اتصال مسيرهوايي به بيمار قطع شده است. | وضعيت مسير هوايي بيمار را چک کنيد.
Occlusion | انسداد در مسيرهوايي و يا شير بازدمي رخ داده است. | وضعيت بيمار را چک کنيد. وضعيت مسير هوايي بيمار را چک کنيد. دريچه بازدمي را چک کنيد.
عیب یابی

## Slide 119
پيغام آلارم | دلايل ايجاد آلارم | اقدامات لازم
Invers Ratio | زمان دم تنظیمی، از زمان بازدم بیشتر شده است. | تنظیمات دستگاه را چک کنید.
Low O2 Pressure | فشار ورودي اکسيژن، به دستگاه از مقداري مشخص پايين تر آمده است. | منبع اکسيژن را چک کنيد. درصورت برطرف نشدن آلارم با واحد خدمات پس از فروش شرکت تماس بگيريد.
High O2 Pressure | فشار ورودي اکسيژن، به دستگاه از مقداري مشخص فراتر رفته است. | منبع اکسيژن را چک کنيد. درصورت برطرف نشدن آلارم با واحد خدمات پس از فروش شرکت تماس بگيريد.
عیب یابی

## Slide 120
پيغام آلارم | دلايل ايجاد آلارم | اقدامات لازم
High Air Pressure | فشار ورودي هوا، به دستگاه از مقداري مشخص فراتر رفته است. | منبع هوا را چک کنيد. درصورت برطرف نشدن آلارم با واحد خدمات پس از فروش شرکت تماس بگيريد.
Low Air Pressure | فشار ورودي هوا، به دستگاه از مقداري مشخص پايين تر آمده است. | منبع هوا را چک کنيد. درصورت برطرف نشدن آلارم با واحد خدمات پس از فروش شرکت تماس بگيريد.
High Gas Temperature | دماي گاز خروجي دستگاه از حد مجاز (40ᵒC) فراتر رفته است. این حدود دمایی عبارتند از : 42 ، 44 و 45 درجه سانتیگراد که به ترتیب باعث فعال شدن آلارم از کمترین اولویت تا بالاترین اولویت می گردد. | از بالا نبودن دماي هوا یا اکسیژن ورودي به دستگاه اطمينان حاصل کنيد. دمای محیط را کنترل کنید. محیط با دمای بالا میتواند دلیل رخداد این آلارم باشد. درصورت برطرف نشدن آلارم با واحد خدمات پس از فروش شرکت تماس بگيريد.
عیب یابی

## Slide 121
پيغام آلارم | دلايل ايجاد آلارم | اقدامات لازم
Exh Sensor Error | عملکرد سنسور فلوي بازدمي مختل شده است. | از اتصال صحيح فلو سنسور بازدمي اطمينان حاصل کنيد. فلو سنسور بازدمي را تعويض کرده و پيش از استفاده آن را کاليبره کنيد. درصورت برطرف نشدن آلارم با واحد خدمات پس از فروش شرکت تماس بگيريد.
O2 Sensor Error | عملکرد سنسور اکسيژن مختل شده است. | از اتصال صحيح سنسور اکسيژن اطمينان حاصل کنيد. سنسور اکسيژن را تعويض کرده و پيش از استفاده آن را کاليبره کنيد. درصورت برطرف نشدن آلارم با واحد خدمات پس از فروش شرکت تماس بگيريد.
عیب یابی

## Slide 122
پيغام آلارم | دلايل ايجاد آلارم | اقدامات لازم
Battery Low | ولتاژ باتري داخلي دستگاه کاهش يافته است. | کابل برق دستگاه را وصل کنيد تا باتري شارژ شود. درصورت برطرف نشدن مشکل با واحد خدمات پس از فروش شرکت تماس بگيريد.
AC Unplug | کابل برق از دستگاه جدا شده است. | کابل برق دستگاه را وصل کنيد.
Battery Defect | باتري معيوب است. | با واحد خدمات پس از فروش شرکت تماس بگيريد.
عیب یابی

## Slide 123
پيغام آلارم | دلايل ايجاد آلارم | اقدامات لازم
No Battery | باتري در دستگاه وجود ندارد. | از وجود باتري سالم در دستگاه اطمينان حاصل کنيد. درصورت برطرف نشدن مشکل با واحد خدمات پس از فروش شرکت تماس بگيريد.
100% O2 Not Usable | منبع اکسيژن پرفشار (فشار اکسيژن بالاتر از 1.2بار) در دسترس نيست. | فشار منبع اکسيژن بررسي گردد.
Exh Not Fitted | سنسور فلوی بازدمی به درستی در جای خود قرار نگرفته است. | از اتصال صحيح فلو سنسور بازدمي اطمينان حاصل کنيد.
عیب یابی

## Slide 124
پيغام آلارم | دلايل ايجاد آلارم | اقدامات لازم
Neb. Not Usable | فلو اکسیژن دمی دستگاه کمتر از 11L/min ميباشد. منبع اکسِيژن پرفشار در دسترس نيست و يا به عبارتي چنانچه فشار اکسيژن به کمتر از 1.2 بار افت پيدا کند و يا فشار منبع اکسيژن از مقدار 2 بار بيشتر شود، نبولايزر فعال نميگرد. | تنظيمات فلو بررسي گردد به نحوی که فلوی اکسیژن دمی بيش از 11L/min باشد. فشار منبع اکسيژن بررسي گردد.
Suction Not Usable | دستگاه در حالت غیرتهاجمی (NIV) در حال استفاده باشد. کاربر پیش از اعمال مانور ساکشن کلید 100% O2 را زده باشد. آلارم Low O2 Pressure فعال باشد. | دستگاه را از حالت NIV خارج کنید. 100% O2 را متوقف کنید. فشار منبع اکسيژن بررسي کنید.
عیب یابی

## Slide 125
عیب یابی
اقدامات لازم | دلایل ایجاد آلارم | پیغام آلارم
با واحد خدمات پس از فروش شرکت تماس بگيريد. | -- | Error code XX
با واحد خدمات پس از فروش شرکت تماس بگيريد. | -- | Fatal Error X
وضعیت بیمار را چک کنید. تنظيمات دستگاه را چک کنيد. محدوده آلارم فشار را چک کنيد. | در مد های حجمی فشار مسیر هوایی در سه سیکل اخیر از میزان 5 سانتمتر آب کمتر از حد بالای آلارم فشار، بالاتر رفته است. | Plim Reached

## Slide 126
Technical specification |  | 
Ventilation Modes | Assisted Control Mandatory Ventilation | A/C
 | Synchronized Intermittent Mandatory Ventilation | SIMV
 | Spontaneous Ventilation | SPONT
Breath Types | Volume–controlled breaths | VCV, V–SIMV (With Dual control in the breath)
 | Pressure–controlled breaths | PCV, P–SIMV, PSV
 | Volume Targeted Pressure–controlled breaths (Pressure Regulated Volume Control) & (Volume Support) | PRVC–CMV, PRVC–SIMV, VSV
 | Airway Pressure Release Ventilation | APRV (With Auto Tlow)
 | Patient Height | 42 – 250 cm
 | IBW (Ideal Body Weight ) | 5 – 200 Kg
 | Gender | Male, Female
مشخصات فنی

## Slide 127
Technical specification |  | 
Breath triggering | Pressure triggering | (-2) – (-20) cmH2O
 | Flow triggering | 2 – 20 l/min
VBS (Ventilator Breathing System) | Compliance | 0.5 – 5 ml/cmH2O
 | Inspiratory Resistance | 0 – 2.5 cmH2O.s/l
 | Expiratory Resistance | 0 – 2.5 cmH2O.s/l
Apnea Backup | Settings | On (Rate, Pcontrol, Ti); OFF
مشخصات فنی

## Slide 128
Technical specification |  | 
Additional Setting | Tidal Volume | 20 – 2600 ml (Compliance & BTPS compensated)
 | Respiratory Rate | 2 – 150 b/min
 | PEEP / CPAP | 0 – 50 cmH2O
 | Pcontrol | 2 – 80 cmH2O
 | Psupport | 0 – 80 cmH2O
 | I–Time (Ti) | 0.1 – 10.0 sec
 | Pause Time | 0 – 75% of Ti
 | Phigh | 5 – 50 cmH2O
 | Plow | 0 – 47 cmH2O
 | Thigh | 1.0 – 29.8 sec
 | Tlow | 0.2 – 2 sec
 | Auto Tlow | 5 – 85% Peak flow
مشخصات فنی

## Slide 129
Technical specification |  | 
Power and Gas Supply | AC input | 100 to 240 VAC (47 – 63 Hz)
 | Battery Backup (with fully charged batteries) | Up to 5 hours
 | High pressure air inlet supply | Clean oil-free and medical grade 2.4 – 6.0 bar, full performance 1.0 – 2.4 bar, degraded performance 0.0 – 0.8 bar, alarm situation
 | High pressure oxygen inlet supply | Clean dry and oil–free medical grade 2.4 – 6.0 bar, full performance 1.0 – 2.4 bar, degraded performance 0.0 – 0.8 bar, alarm situation
مشخصات فنی

## Slide 130
Technical specification |  | 
Battery specification | Type | Li- Ion
 | Voltage , Energy | 11.1 V, Totally> 48 Wh
Physical Data | Width x depth x height (Main case) | 45 x 35 x 29 cm
 | Weight | ≈ 10.2 Kg
Display | TFT Size | 12.1” wide, with Touch screen
Pressure Safety | Maximum limited pressure | 110 cmH2O
 | Maximum operating pressure | 80 cmH2O
مشخصات فنی

## Slide 131
Technical specification |  | 
Environmental Data | Operating temperature | Battery operation: 5 – 40 °C Mains operation, battery full charged: 5 – 35 °C Mains operation, battery charging: 5 – 30 °C
 | Storage temperature | (-10) – 60 °C
 | Operating Humidity | 15% – 95% non condensing
 | Storage Humidity | 5% – 95% non condensing
 | Operating altitude | 11,000 ft (3,500 m) above sea level
مشخصات فنی

## Slide 132
با تشکر از توجه شما